附件1

第四届全国粮食行业职业技能竞赛

涉及仪器设备清单

- 粮油保管员职业涉及仪器设备清单

| 仪器设备名称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 钢板仓 | 高度>6m，直径>6m | 设进仓门1个、Φ500mm通风口4个 |
| 斜流通风机及使用手册 | 功率≤4kw, 风量5000-12000m3, 全压500-1100Pa |  |
| 测试管道 | 直径500mm， 长度4m，壁厚＞3mm | 厚壁UPVC管 |
| 毕托管 | 直径8mm， 长度800-1000mm | L型，不锈钢材质 |
| U型压力计 | 量程2000Pa， 精度10 Pa |  |
| 体视显微镜及使用手册 | 物镜变倍比率：1：8 放大倍率：4X～80X |  |
| 害虫选筛 | 外径300mm； 筛孔孔径分别为（mm）：1.5和2.5。 | 包括上盖、筛底、筛层，筛层共2层。 |
| 粮食样品 | 小麦、稻谷、玉米 |  |
| 奥氏气体分析仪及使用手册 | 吸收瓶个数≥2 | QF1901型 |
| 便携式气体浓度检测仪及使用手册 | 检测范围：0-100% 示值误差：±2%。 | 抽气泵与检测仪一体化 |
| 气体检测箱 | 连接取气管的阀门不少于5个 |  |
| 自给式空气呼吸器及使用手册 | 气瓶容积：6.8L， 工作压力：30MPa。 | 附带1-2台充气泵 |
| 磷化铝模拟药剂 | 罐装，每罐1kg | 片剂或丸剂，无药剂成分 |
| 磷化氢检测仪及使用手册 | 检测范围：0-1000 ml/m3， 分辨率：0. 1ml/m3 |  |
| 磷化氢报警仪及使用手册 | 检测范围0～100 ml/m3， 分辨率0. 01ml/m3 |  |
| 计算机 | CPU为intel 酷睿双核i5系列及以上， 内存2GB及以上， 硬盘500GB及以上， 显存1GB及以上， 操作系统Window7 |  |
| 粮情测控软件及使用手册 | 具备实时检测温度、湿度的功能，具备粮情数据表格与图形等方式显示、打印功能。 |  |
| 锥形测风罩 | 上口直径70mm，柱高80mm；锥高600mm；下口直径495mm，柱高80mm | 非标件，需要定制 |
| 风速仪及使用手册 | 测量范围：0-30m/s 测量精度0.1m/s | 热球式 |
| 倾斜式微压计及使用手册 | 量程2000Pa， 常数因子包括0.2、0.3、0.4、0.6和0.8， 精度等级1.0级 |  |

二、粮油质量检验员职业涉及仪器设备清单

| 仪器设备名称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 分析天平 | 可读性最小分度值：0.0001g； 最大称重：≥210g； 重复性（s）：0.0001g； |  |
| 天平 | 3000g/ 0.1g，200g-300g/0.01g，200g /感量0.001g |  |
| 凯氏定氮蒸馏吸收装置 | 半微量 |  |
| 容重器 | HGT 1000A型 |  |
| 实验砻谷机 | 测定准确性应符合使用籼稻谷和粳稻谷整精米率国家标准样品(LS/T 15321和LS/T 15322)对投标型号砻谷机的校准要求。 |  |
| 分样器 | 钟鼎式 |  |
| 谷物选筛 | ф1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、6.0、12mm等，附有筛底和筛盖。 |  |
| 电动谷物选筛器 |  |  |
| 分光光度计 | 波长范围:360-800nm 波长精度: ≤±2nm或±1nm 样品池：四联池及以上 数据输出方式:打印机或电脑储存 |  |
| 酶标仪 | 波长范围：400～750nm 吸光度测定范围：0～2.5 线性<±0.5％及0.005OD |  |
| DON试剂盒 |  |  |
| 电动振荡器 | 往返式，频率可调 |  |
| 恒温培养箱 | 60℃，±1℃ |  |
| 微量移液器 | 单道移液器(100uL、1000uL) |  |
| 气相色谱仪 | 快速加热和冷却的柱温箱，柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃；温度设定精度：0.1℃；控温精度：0.01℃ 进样单元：最多可同时安装两个独立控温的进样单元，电子流量控制系统控制（AFC）。 检测器单元。可同时安装2个或以上独立控温的检测器，压力控制系统（APC）。 数据处理系统。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 |  |
| 色谱仪配套工具箱 |  |  |
| 微量注射器 | 10.0µL |  |
| 空气压缩机 | 无油 |  |
| 三气发生器 |  |  |

本清单仅供参考，竞赛实际使用仪器设备的种类、技术规格、数量及其他技术要求以竞赛组委会发布的技术规程为准。